上海雷磁E-201-CF型pH可充式复合电极 用于DZB-718,DZB-712 BNC（Q9防水
产品图片
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	pH电极，是pH计上与被测溶液接触的部分，用来测电极电位值的装置。电位分析法所用的电极被称为原电池。原电池是一个系统，它的作用是使化学反应能量转成为电能，此电池的电压被称为电动势。此电动势由二个半电池构成。其中一个半电池称作测量电极，它的电位与特定的离子活度有关；另一个半电池为参比半电池，通常称作参比电极，它一般与测量溶液相通，并且与测量仪表相连。pH复合电极是将pH指示电极和参比电极组合在一起的电极，根据外壳材料的不同可分为塑壳和玻璃两种。相对指示电极而言，复合电极使用比较方便。
	
					型号

	
					参比渗透离子

	
					取样品量

	
					常规样品

	
					含固体杂质样品

	
					混合液样品

	
					高污染样品

	
					低电导率样品


	
					E-201

	
					K+，Cl-，少量胶体，微量Ag+

	
					少（≥2ml）

	
					●

	
					●

	
					○

	
					　—

	
					　—


	
					E-201-C

	
					K+，Cl-，微量Ag+

	
					少（≥2ml）

	
					●

	
					●

	
					●

	
					○

	
					○（密闭+强度剂）


	
					E-201-CF

	
					K+，Cl-，微量Ag+

	
					少（≥2ml）

	
					●

	
					●

	
					●

	
					○

	
					○（密闭+强度剂）


	
					E-201-D

	
					K+，Cl-，微量Ag+

	
					少（≥2ml）

	
					●

	
					●

	
					●

	
					○

	
					○（密闭+强度剂）


	
					65-1

	
					K+，Cl-，微量Ag+

	
					少（≥5ml）

	
					●

	
					○

	
					○

	
					—

	
					—


	
					65-1C

	
					K+，Cl-，微量Ag+

	
					少（≥5ml）

	
					●

	
					○

	
					○

	
					—

	
					—


	
					E-301-CF

	
					K+，Cl-，微量Ag+

	
					少（≥2ml）

	
					●

	
					●

	
					●

	
					○

	
					○





	备注：● 表示适合使用；

	○ 表示可以使用，测量等待时间可能延长或测量精度降低；如配备辅助测量条件，使用效果更佳；

	— 表示不推荐使用

	常规样品：常见的澄清水样，有一定的H+或OH-离子浓度，流动性良好。例如稀释的盐酸、硫酸溶液。

	含固体杂质样品：水样中含悬浮物，可流动性良好，且悬浮物无附着性。例如印染水，果汁，取样的轻度污染水等

	混合液样品：水样长期放置后没有沉淀，流动性良好。例如牛奶，饮料，酒类等。

	高污染样品：样品中的组分有较强的粘附性，水分极少，容易粘附于玻璃球泡或参比盐桥表面。例如油漆，食用油，化妆品等。

	低电导样品：水样电导率较低，同时H+或OH-离子浓度较低。例如河水、自来水、雨水、纯净水、去离子水、蒸馏水等。

	E-201-Z：取样量多（≧10mL），用于半固体样品测量，可刺入样品内部进行pH值测量，如猪肉、土壤等。

	E-201-P：取样量极少（≧0.2mL），用于样品表面的pH值测量，例如皮肤，纸张等。

	910：与CY-960参比电极配对使用，取样量多（≧50mL），适用于●测量常规样品、含固体杂质样品、混合液样品，可以○测量高污染样品和低电导样品（需要配备全套设备和密闭测量）。

	231：与232参比电极配对使用，取样量多（≧20mL），适用于●测量常规样品、含固体杂质样品、混合液样品，可以○测量高污染样品和低电导样品。

	221：与222参比电极配对使用，取样量多（≧20mL），适用于●测量常规样品、含固体杂质样品、混合液样品，可以○测量高污染样品和低电导样品。

	常规pH复合电极技术参数
	
					型号

	
					测量范围（pH）

	
					测量精度（pH）

	
					温度范围（℃）

	
					盐桥

					材料

	
					外壳

					材料

	
					填充液

					(mol/L)

	
					外形尺寸

					（mm）

	
					电极基本特征


	
					E-201

	
					0-14

	
					中0.01

	
					5-60

	
					聚甲醛

	
					聚碳酸酯

	
					不可充

	
					Φ12×120

	
					塑壳-复合-BNC插头（即Q9型）


	
					E-201-C

	
					0-14

	
					高0.01

	
					5-60

	
					纤维

	
					聚碳酸酯

	
					3.0KCl可充

	
					Φ12×120

	
					塑壳-复合-BNC插头


	
					E-201-CF

	
					0-14

	
					高0.01

	
					5-60

	
					纤维

	
					聚碳酸酯

	
					3.0KCl可充

	
					Φ12×120

	
					塑壳-复合-防水BNC插头


	
					E-201-D

	
					0-14

	
					0.01

	
					5-60

	
					纤维

	
					聚碳酸酯

	
					3.0KCl可充

	
					Φ12×120

	
					塑壳-复合-BNC插头


	
					65-1

	
					0-14

	
					中0.01

	
					5-60

	
					陶瓷砂芯

	
					玻璃

	
					3.0KCl可充

	
					Φ12×120

	
					玻壳-复合-直插插头


	
					65-1C

	
					0-14

	
					中0.01

	
					5-60

	
					陶瓷砂芯

	
					玻璃

	
					3.0KCl可充

	
					Φ12×120

	
					玻壳-复合-BNC插头


	
					E-301-CF

	
					0-14

	
					高0.01

	
					5-60

	
					纤维

	
					聚碳酸酯

	
					3.0KCl可充

	
					Φ12×120

	
					塑壳-带温度三复合-防水BNC插头





	  专业pH复合电极技术参数
	
					型号

	
					测量范围

					（pH）

	
					测量精度

					（pH）

	
					温度范围

					（℃）

	
					盐桥材料

	
					外壳材料

	
					填充液

	
					外形尺寸

					（mm）

	
					电极基本特征


	
					E-201-Z

	
					0-10

	
					0.1中

	
					5-60

	
					聚四氟乙烯

	
					聚甲醛

	
					不可充

	
					Φ12×120

	
					不锈钢锥壳-复合-BNC插头


	
					E-201-P

	
					0-14

	
					0.1中

	
					5-60

	
					聚四氟乙烯

	
					聚碳酸酯

	
					可充

	
					Φ12×120

	
					塑壳-复合-BNC插头-平面膜





	  

	   pH指示电极技术参数（使用时需与参比电极配套使用）
	
					型号

	
					测量范围

					（pH）

	
					测量精度

					（pH）

	
					温度范围

					（℃）

	
					外壳材料

	
					外形尺寸

					（mm）

	
					电极基本特征


	
					910

	
					0-14

	
					0.001高高高

	
					5-60

	
					玻璃

	
					Φ12×170

	
					玻壳-单电极-BNC插头


	
					231

	
					0-14

	
					0.01高

	
					5-60

	
					玻璃

	
					Φ9×100

	
					玻壳-单电极-直插插头


	
					231-01

	
					0-14

	
					0.01高

	
					5-60

	
					玻璃

	
					Φ12×120

	
					玻壳-单电极-BNC插头


	
					221/221-01

	
					0-10

	
					0.01高

	
					5-60

	
					玻璃

	
					Φ8×60

	
					玻壳-单电极-直插插头/BNC插头





	 

	

	注：Q9型即BNC
网站：https://www.shleici.cn/
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