# 上海雷磁231型pH玻壳电极 用于PH计 直插

## 产品图片

pH电极，是pH计上与被测溶液接触的部分，用来测电极电位值的装置。电位分析法所用的电极被称为原电池。原电池是一个系统，它的作用是使化学反应能量转成为电能，此电池的电压被称为电动势。此电动势由二个半电池构成。其中一个半电池称作测量电极，它的电位与特定的离子活度有关；另一个半电池为参比半电池，通常称作参比电极，它一般与测量溶液相通，并且与测量仪表相连。pH复合电极是将pH指示电极和参比电极组合在一起的电极，根据外壳材料的不同可分为塑壳和玻璃两种。相对指示电极而言，复合电极使用比较方便。

| 型号 | 参比渗透离子 | 取样品量 | 常规样品 | 含固体杂质样品 | 混合液样品 | 高污染样品 | 低电导率样品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E-201 | K+，Cl-，少量胶体，微量Ag+ | 少（≥2ml） | ● | ● | ○ | — | — |
| E-201-C | K+，Cl-，微量Ag+ | 少（≥2ml） | ● | ● | ● | ○ | ○（密闭+强度剂） |
| E-201-CF | K+，Cl-，微量Ag+ | 少（≥2ml） | ● | ● | ● | ○ | ○（密闭+强度剂） |
| E-201-D | K+，Cl-，微量Ag+ | 少（≥2ml） | ● | ● | ● | ○ | ○（密闭+强度剂） |
| 65-1 | K+，Cl-，微量Ag+ | 少（≥5ml） | ● | ○ | ○ | — | — |
| 65-1C | K+，Cl-，微量Ag+ | 少（≥5ml） | ● | ○ | ○ | — | — |
| E-301-CF | K+，Cl-，微量Ag+ | 少（≥2ml） | ● | ● | ● | ○ | ○ |

备注：● 表示适合使用；

	○ 表示可以使用，测量等待时间可能延长或测量精度降低；如配备辅助测量条件，使用效果更佳；

	— 表示不推荐使用

	常规样品：常见的澄清水样，有一定的H+或OH-离子浓度，流动性良好。例如稀释的盐酸、硫酸溶液。

	含固体杂质样品：水样中含悬浮物，可流动性良好，且悬浮物无附着性。例如印染水，果汁，取样的轻度污染水等

	混合液样品：水样长期放置后没有沉淀，流动性良好。例如牛奶，饮料，酒类等。

	高污染样品：样品中的组分有较强的粘附性，水分极少，容易粘附于玻璃球泡或参比盐桥表面。例如油漆，食用油，化妆品等。

	低电导样品：水样电导率较低，同时H+或OH-离子浓度较低。例如河水、自来水、雨水、纯净水、去离子水、蒸馏水等。

E-201-Z：取样量多（≧10mL），用于半固体样品测量，可刺入样品内部进行pH值测量，如猪肉、土壤等。

E-201-P：取样量极少（≧0.2mL），用于样品表面的pH值测量，例如皮肤，纸张等。

910：与CY-960参比电极配对使用，取样量多（≧50mL），适用于●测量常规样品、含固体杂质样品、混合液样品，可以○测量高污染样品和低电导样品（需要配备全套设备和密闭测量）。

231：与232参比电极配对使用，取样量多（≧20mL），适用于●测量常规样品、含固体杂质样品、混合液样品，可以○测量高污染样品和低电导样品。

221：与222参比电极配对使用，取样量多（≧20mL），适用于●测量常规样品、含固体杂质样品、混合液样品，可以○测量高污染样品和低电导样品。

常规pH复合电极技术参数

| 型号 | 测量范围（pH） | 测量精度（pH） | 温度范围（℃） | 盐桥 材料 | 外壳 材料 | 填充液 (mol/L) | 外形尺寸 （mm） | 电极基本特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E-201 | 0-14 | 中0.01 | 5-60 | 聚甲醛 | 聚碳酸酯 | 不可充 | Φ12×120 | 塑壳-复合-BNC插头（即Q9型） |
| E-201-C | 0-14 | 高0.01 | 5-60 | 纤维 | 聚碳酸酯 | 3.0KCl可充 | Φ12×120 | 塑壳-复合-BNC插头 |
| E-201-CF | 0-14 | 高0.01 | 5-60 | 纤维 | 聚碳酸酯 | 3.0KCl可充 | Φ12×120 | 塑壳-复合-防水BNC插头 |
| E-201-D | 0-14 | 0.01 | 5-60 | 纤维 | 聚碳酸酯 | 3.0KCl可充 | Φ12×120 | 塑壳-复合-BNC插头 |
| 65-1 | 0-14 | 中0.01 | 5-60 | 陶瓷砂芯 | 玻璃 | 3.0KCl可充 | Φ12×120 | 玻壳-复合-直插插头 |
| 65-1C | 0-14 | 中0.01 | 5-60 | 陶瓷砂芯 | 玻璃 | 3.0KCl可充 | Φ12×120 | 玻壳-复合-BNC插头 |
| E-301-CF | 0-14 | 高0.01 | 5-60 | 纤维 | 聚碳酸酯 | 3.0KCl可充 | Φ12×120 | 塑壳-带温度三复合-防水BNC插头 |

专业pH复合电极技术参数

| 型号 | 测量范围 （pH） | 测量精度 （pH） | 温度范围 （℃） | 盐桥材料 | 外壳材料 | 填充液 | 外形尺寸 （mm） | 电极基本特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E-201-Z | 0-10 | 0.1中 | 5-60 | 聚四氟乙烯 | 聚甲醛 | 不可充 | Φ12×120 | 不锈钢锥壳-复合-BNC插头 |
| E-201-P | 0-14 | 0.1中 | 5-60 | 聚四氟乙烯 | 聚碳酸酯 | 可充 | Φ12×120 | 塑壳-复合-BNC插头-平面膜 |

pH指示电极技术参数（使用时需与参比电极配套使用）

| 型号 | 测量范围 （pH） | 测量精度 （pH） | 温度范围 （℃） | 外壳材料 | 外形尺寸 （mm） | 电极基本特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 910 | 0-14 | 0.001高高高 | 5-60 | 玻璃 | Φ12×170 | 玻壳-单电极-BNC插头 |
| 231 | 0-14 | 0.01高 | 5-60 | 玻璃 | Φ9×100 | 玻壳-单电极-直插插头 |
| 231-01 | 0-14 | 0.01高 | 5-60 | 玻璃 | Φ12×120 | 玻壳-单电极-BNC插头 |
| 221/221-01 | 0-10 | 0.01高 | 5-60 | 玻璃 | Φ8×60 | 玻壳-单电极-直插插头/BNC插头 |

注：Q9型即BNC

网站：https://www.shleici.cn/