# 上海雷磁PHG-7685A型工业pH计 工业纯水 pH 计

PHG-7685A型工业pH计适用于电导率小于10μs/cm的高纯水，如电站给水、饱和蒸汽、凝结水、炉水等的pH值测量；也可用于普通水的pH值测量。

● 适用于电导率小于10μs/cm纯水的pH值测定；

● 中文界面，操作简单，屏幕有背光功能，方便读数；

● 支持纯水、含氨水两种等模式，自动匹配所需电位点和温度补偿设置；

● 支持静态标定和动态标定，支持自动温度补偿；

● 支持自动上、下限报警功能和断电保护功能；

● 具有（4～20）mA DC隔离信号输出，可设置其对应pH值输出上限和输出下限；

● 具有RS-232或RS-485输出接口（2选1）。

## 技术参数

| 型号 |  |  | PHG-7685A |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量范围 | pH |  | (0.00～14.00)pH |
|  | 温度 |  | (-10.0～120.0)℃ |
| 分辨率 | pH |  | 0.01pH |
|  | 温度 |  | 0.1℃ |
| 仪器基本误差 | pH |  | ±0.05pH±1个字 |
|  | 温度 |  | ±0.5℃（0.0℃≤T≤60.0℃）；±1.0℃（其他） |
| 仪器重复性 |  |  | 0.02pH |
| 电子单元基本误差 |  | pH | ±0.03pH±1个字 |
|  |  | 温度 | ±0.3℃ |
| 电子单元稳定性 |  |  | 不大于±0.02pH/24h |
| 电子单元输入阻抗 |  |  | 不小于1×1012Ω |
| 电子单元输入电流 |  |  | 不大于2×10-12A |
| 仪表防护等级 |  |  | IP65 |
| 电源 |  |  | AC：(220±22)V，(50 ±0.5)Hz |
| 尺寸（mm），重量（kg） |  |  | 测量单元：628×288×224，5 电子单元：144×144×150，2 |
| 开孔尺寸（mm） |  |  | 测量单元：600x260 电子单元：138x138 |
| 进水流速 |  |  | 60mL/min |
| 进水管径/排水管径 |  |  | 进水：Φ6 排水：Φ10 |

网站：https://www.shleici.cn/