上海雷磁SJG-9435A 型溶解氧分析仪
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	应用

	本仪器是专为连续监控锅炉补给水，蒸汽冷凝水中μg/L级微量氧而设计的新一代智能化仪器

	 

	主要特点

	1.由电子单元和943**-1测量单元两大部分组成

	2.点阵式显示，中文菜单，同时显示被测水样的溶解氧和温度值

	3.量程自动切换功能，（0～20.0）μg/L,（0～200）μg/L, （0～2.00）mg/L，（0～20.00）mg/L(校准用)

	4.具有自动校零、校满度、气压校准和自动温度补偿功能

	5具有自动上限报警功能和断电保护功能

	6.具有（4～20）mA隔离输出信号，其对应溶解氧值输出上限和输出下限在（0～200）μg/L范围内可任意调节

	7.可选配的RS-232或RS-485数字输出接口，便于实现无误差的数字化通讯

	8.仪器结构为IP65防护型工业机箱可防止水的喷淋及灰尘的侵入

	 

	技术指标

	1. 测量范围：

	溶解氧：(0～20.0)μg/L，(0～200)μg/L，(0～2.00)mg/L，(0～20.00)mg/L

	温度：(-10.0～120.0)℃

	温度补偿范围：(0.0～45.0)℃

	2. 电子单元基本误差：DO：±3％FS；T：±0.3℃

	3. 仪器基本误差：

	溶解氧：±5％FS;

	温度：±0.5℃[ (0.0℃≤T≤60.0℃；±1.0℃(在其它范围) ]

	4. 电子单元稳定性：（±2％FS）/24h

	5. 响应时间：2min（90%响应）

	6. 测量水进口连接：外径Φ6x1 　不锈钢管

	7. 废水排出口连接：外径Φ10x1　不锈钢管

	8. **大测量水压力：1.4x105Pa

	9. 测量水流量：(300～500)ml/min

	10. 测水样温度：(10.0～40.0)℃

	11. 仪器的正常工作条件：

	a）环境温度：(-5～50)℃；

	b）相对湿度：不大于90%；

	c）供电电源：交流电压(220±22)V；频率(50±0.5)Hz；

	d)周围环境无振动，无腐蚀性气体存在。

	12. 外形尺寸(长×宽×高)：尺寸及重量

	u测量单元：224mm×288mm×628mm       

	开孔尺寸：262mm×602mm

	u电子单元：144mm×144 mm×150 mm      

	开孔尺寸：138mm×138mm

	13. 重量：约10kg

	a) 测量单元：约10kg

	b) 电子单元：约2kg
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