# 上海雷磁DDG-330型工业电导率仪

## 产品图片

应用

适用于对工业流程中水溶液的电导率值进行连续测量，它广泛应用于电厂、化工、炼油、冶金、制药、环保等*域的水质监测。

主要特点

1.仪器具有流通式和沉入式二种结构，主机和电极一体化，无需再配其它的发送器

2.由电子转换单元与电极传感器及温度传感器组成测量系统，内部采用单片机技术对采集的信号进行数据处理

3.仪器与外部连接采用二线制方式，连接方便简单，传输距离远，抗干扰能力强

4.仪器具有(4~20)mA输出(不带隔离输出)

5.可调节电极常数，三种电极常数可选（1/cm、0.1/cm、0.01/cm），电导率变送范围可自由设置

6.位半LCD显示，同时显示溶液的电导率值和温度值

7.机箱具有良好的防水性能，可防止水的喷淋及灰尘的侵入

技术指标

1．仪器级别：3.0级

2．测量范围：

K=1（200~1999）μS/cm；

K=0.1（20~199.9）μS/cm；

K=0.01（0~19.99）μS/cm

3．被测溶液压力≤0.2MPa

4．被测溶液温度：( 0~60 )℃

5．输出电流：(4~20)mA DC(不带隔离输出)，**大负荷750Ω

6．电子单元基本误差：±2.0%(FS)

7．电流输出误差：±2.0%(FS)

8．仪器基本误差：±3.0%(FS)

9．电子单元自动温度补偿误差：±2.0%(FS)

10. 电子单元稳定性：24h内飘移不超过±1.0%(FS)

11. 电子单元重复性误差：±0.67%(FS)

12. 仪器正常工作条件

b)环境温度: (0～40)℃；

c)相对湿度: 不大于90%；

d)供电电源：直流电压（24±2.4）Ｖ；

e)周围无影响性能的振动存在；

f)周围空气中无腐蚀性气体存在；

g)周围除地磁场外无其他对仪器有影响的电、磁场存在

13. 外形尺寸：φ110×108

14. 重量：  4.0kg

仪器的安装方式结构及选配

| 安装方式：流通式 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 法兰安装（Φ100） | 软管安装 | 管螺纹安装 |
| 安装孔距：Φ75 孔径：4孔Φ14 出水管径：Φ10 | 进水管径：Φ6 出水管径：Φ10 | 进水和出水管径： 管螺纹Z1/2” |
| 电极配置:根据被测溶液的电导率范围配置不同电极常数的电极 |  |  |
| 测量范围:0～20μS /cm 配2043-205C | 测量范围:20～200μS/cm 配2043-405C | 测量范围:200～2000μS/cm 配2043-605C |
| 隔离输出模块:WBT3C1CU6(用户选购或自购) |  |  |

网站：https://www.shleici.cn/