# 上海雷磁DDG-5205A型工业电导率

DDG-5205A型工业电导率广泛用于软化水、蒸汽冷凝水、海水蒸馏、原水以及去离子水电导率的连续监测。

采用大屏幕点阵式液晶，可同时显示温度和电导率/电阻率/TDS值；

采用单片微处理器，数据处理精确；

支持量程自动切换和温度自动补偿；

支持数据的储存和查阅，可储存400组数据，支持设置储存间隔时间；

支持自动上、下限报警功能和断电保护功能；

支持自动清洗功能；

具有（4～20）mA DC隔离信号输出，输出上限和输出下限可任意设置；

具有RS-232或RS-485数字接口（2选1）；

可选配三种电导池，2043-205D型（常数为0.01/cm）、2043-405D型（常数为0.1/cm）和2043-605D型（常数为1/cm）。

## 技术参数

| 型号 |  |  | DDG-5205A |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量范围 | 电导率 |  | K=0.01，（0～20）μS/cm； K=0.1，（1～200）μS/cm； K=1，（10～10000）μS/cm |
|  | 电阻率 |  | 100～999Ω•cm 1.00～9.99kΩ•cm 10.0～99.9kΩ•cm 100～999kΩ•cm 1.00～9.99MΩ•cm 10.0～20.0MΩ•cm |
|  | TDS |  | 0.000～0.099mg/L 0.10～9.99 mg/L 10.0～99.9 mg/L 0.100～0.999 g/L 1.00～5.00 g/L |
|  | 温度 |  | （-10.0～120.0）℃ |
|  | 温度补偿范围 |  | (5.0～60.0)℃，基准温度25.0℃ |
| 分辨率 | 电导率 |  | 0.001，0.01，0.1，1 μS/cm |
|  | TDS |  | 最小0.001mg/L |
|  | 温度 |  | 0.1℃ |
| 仪器基本误差 | 电导率 |  | ±2.0%FS |
|  | 温度 |  | ±0.5℃（0.0℃≤T≤60.0℃）；±1.0℃（其他） |
| 仪器重复性 |  |  | 1.0%FS |
| 电子单元基本误差 |  | 电导率 | ±1.0%FS |
|  |  | 电阻率 | ±1.0%FS |
|  |  | TDS | ±1.0%FS |
|  |  | 温度 | ±0.3℃ |
| 电子单元稳定性 |  |  | ±0.5%FS/24h |
| 仪表防护等级 |  |  | IP65 |
| 电源 |  |  | AC (220±22)V，(50±0.5)Hz；或 DC 24V |
| 尺寸（mm），重量（kg） |  |  | 166×166×110，2 |
| 开孔尺寸（mm） |  |  | 138×138 |
| 传感器线缆长度（m） |  |  | 10 |
| 进水管径/排水管径 |  |  | 进水：Φ6 排水：Φ10 |

网站：https://www.shleici.cn/