# YHBJ-262型便携式pH/ORP计

## 产品图片

## 产品描述

主要特点

• 3.5英寸高清彩色液晶屏，按键操作

• 温度单位可选：℃和 °F

• 支持开机自诊断、自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能

• 支持固件升级功能

• 支持IP65防护等级

• 标配501型ORP复合电极，T-818-Q型温度电极、电极挂架、硅胶保护套、腕带、便携式手提箱和462mV ORP校准试剂

智能检测，自动识别

• 智能判别终点，支持连续读数、平衡读数、定时读数

• 分辨率可选：pH支持0.01pH和0.1pH，ORP/mV支持0.1mV和1mV

• 支持自动/手动温度补偿

• 支持1点ORP标定，1~5点pH电极标定

• 具有pH标液组管理功能，自动识别GB、DIN、NIST、USA标液组

数据管理，信息追溯

• 支持数据存储（500套）、查阅、删除、传输和打印

• 支持多种查阅方式，查阅结果以曲线方式显示

• 符合GLP，实现数据追溯

• 支持连接标准RS-232串口打印机打印测量结果，打印格式可选

• 具有 USB 接口，通过专用通信软件与PC连接，实现数据传输

电源管理

• 大容量锂电池供电，支持连接PC和移动电源充电

• 具有电池电量提示功能和充电状态提醒功能

• 支持背光调节

参考标准

• GB/T 11165-2005 实验室pH计

• JJG 119-2018 实验室pH（酸度）计

• HJ 1396-2024 水质 水温的测定 传感器法

• SL 94-1994 氧化还原电位的测定 （电位测定法）

## 技术参数

| 型号 |  | YHBJ-262 |
| --- | --- | --- |
| pH级别 |  | 0.01级 |
| 测量参数 |  | pH，ORP，mV，温度 |
| ORP/mV | 范围 | （-2000.0～2000.0）mV |
|  | 最小分辨率 | 0.1mV |
|  | 电子单元示值误差 | ±0.1%或±0.3mV |
|  | 电子单元重复性 | 1mV |
|  | 仪器配套误差（ORP） | ±15mV |
| pH | pH级别 | 0.01级 |
|  | 范围 | （-2.00～20.00）pH |
|  | 最小分辨率 | 0.01pH |
|  | 电子单元示值误差 | ±0.01pH |
| 温度 | 范围 | （-5.0～110.0）℃/（23.0~230.0）℉ |
|  | 最小分辨率 | 0.1℃/0.1℉ |
|  | 电子单元示值误差 | ±0.2℃ |
|  | 仪器示值误差 | ±0.4℃（0.0℃~60.0℃），±1.0℃（其他范围） |
| 电源 |  | 可充锂电池，电源适配器（输入：AC 100-240V，输出：DC 5V） |
| 尺寸，重量 |  | 80 ×225×35mm，约0.4kg |

网站：https://www.shleici.cn/