# JPBJ-611Y型便携式溶解氧测定仪

## 产品图片

## 产品描述

主要特点

• 采用荧光法溶解氧测量技术，测量稳定，使用方便

• 3.5英寸TFT触摸屏，有较高的透光率，适合野外使用

• 支持现场原位测量，测量数据实时，及时，准确

• 支持零氧和满度校正

• 支持大气压自动补偿

• 支持测量断面ID管理，允许创建最多30个测量断面

• 支持GPS功能，测量结果包含测量断面的位置信息

• 支持GLP规范，最大存贮1000套测量结果，每个测量结果包含测量断面ID，测量时间，操作者，GPS信息，测量结果，电极校正等信息

• 长寿命充电锂电池供电，支持低功耗管理功能，包括自动背光调整，自动关机等功能

• 支持固件升级

• 具有断电保护功能

参考标准

• HJ 925-2017便携式溶解氧测定仪技术要求及检测方法

• JJG 291-2018溶解氧测定仪检定

• HJ 1396-2024 水质 水温的测定 传感器法

## 技术参数

| 型号 |  | JPBJ-611Y |
| --- | --- | --- |
| 测量参数 |  | 溶解氧浓度，溶解氧饱和度，温度 |
| 溶解氧 | 范围 | （0.00～20.00）mg/L |
|  | 分辨率 | 0.01mg/L |
|  | 电子单元示值误差 | ±0.30mg/L |
| 溶解氧饱和度 | 范围 | （0.0～200.0）% |
|  | 分辨率 | 0.1% |
|  | 电子单元示值误差 | ±10% |
| 温度 | 范围 | （0.0～50.0）℃ |
|  | 分辨率 | 0.1℃ |
|  | 电子单元示值误差 | ±0.2℃ |
| 温度补偿 |  | 自动（0～50）℃ |
| 盐度补偿 |  | 手动（0～50）g/L |
| 大气压补偿 |  | 自动（50～110）kPa |
| 电源 |  | 可充锂电池，电源适配器（输入：AC 100-240V，输出：DC 5V） |
| 尺寸，重量 |  | 90×235×56mm，约0.3kg |

网站：https://www.shleici.cn/