DZB-718L-G型便携式多参数分析仪
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产品描述
主要特点
• 4.3英寸彩色液晶触摸屏，显示清晰
• 支持中英文
• 温度单位可选：℃和 °F
• 支持开机自诊断、自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能
• 支持固件升级功能
• 支持IP67防护等级
• 标配三复合pH电极、复合电导电极、荧光溶解氧电极、电极挂架、硅胶保护套、腕带、便携式手提箱和校准溶液
一机多用
• 内置pH/pX、电导、溶解氧3个测量单元
• 检测项目：pH/ pX，离子浓度，mV，电导率、电阻率、TDS、盐度、灰分，溶解氧，溶解氧饱和度，温度
智能检测，自动识别
• 智能操作系统，具有方法管理、电极管理、数据管理和用户管理等功能
• 支持用户三级权限管理，支持密码管理
• 智能判别终点，支持连续读数、平衡读数、定时读数
• 具有标定提醒和报警功能
数据管理，信息追溯
• 支持数据存储（各1000套）、查阅、删除、统计、分析和传输
• 支持多种查阅方式，查阅结果以曲线方式显示
• 符合GLP，实现数据追溯和统计分析
• 具有 USB 接口，通过专用通信软件与PC连接，实现数据传输，支持连接LIMS系统
• 支持U盘导出和导入测量方法
• 支持U盘导出数据，支持csv格式
• 支持连接扫描枪
• 内置蓝牙模块，支持连接蓝牙打印机，支持连接雷磁数据采集（App安卓版）
 pH/离子测量功能
• 具有pH标液组管理功能，自动识别GB、DIN、NIST、USA、MERK、JIS、GOST标液组和自定义标液组
• 支持1~8点pH电极标定，1点ORP电极标定
• 支持离子模式选择，内置Ag+，Na+，K+、NH4+、Cl-、F-、NO3-、BF4-、CN-、Br-、I-、Cu2+、Pb2+、Ca2+离子模式，支持自定义离子模式
• 支持离子浓度单位选择：μg/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L、ppm和ppb
• 支持多种离子浓度测量模式，包括直读浓度法、标准添加法、样品添加法和GRAN测量法
• 支持离子电极1~7点标定，支持折线拟合，线性拟合
电导率测量功能
• 在量程范围内，具有自动温度补偿，自动量程切换等功能
• 自动识别GB和国际标准电导率溶液，支持1~5点电导电极标定
• 支持多种电导率补偿方式，包括线性补偿、纯水补偿和不补偿
• 线性补偿参比温度5.0℃、10.0℃、15.0℃、18.0℃、20℃或25℃可选
• 支持自动频率切换
溶解氧测量功能
• 兼容荧光溶解氧电极和极谱溶解氧电极
• 支持自动温度补偿，自动大气压补偿（单位可选kPa、mbar、Torr、Atm）
• 支持零氧标定和满度标定
• 支持手动盐度补偿功能
浊度测量功能
• 支持浊度数字电极，自动识别
• 支持1~5点标定
电源管理
• 大容量锂电池供电，支持连接PC和移动电源充电
• 具有电池电量提示功能和充电状态提醒功能
• 支持背光调节
参考标准
• GB/T 11165-2005 实验室pH计
• JJG 119-2018 实验室pH（酸度）计
• JB/T 9366-2017 实验室电导率仪
• GB/T 11007-2008 电导率仪试验方法
• JJG 376-2007 电导率仪
• JB/T 6245-2017 实验室离子计
• JJG 757-2007 离子计
• HJ 925-2017便携式溶解氧测定仪技术要求及检测方法
• JJG 291-2018溶解氧测定仪检定
• HJ 1396-2024 水质 水温的测定 传感器法
技术参数
	型号

	DZB-718L-G（升级版）


	

	


	仪器级别

	pH/pX：0.001级
电导：0.5级


	测量参数

	pH/ pX、离子浓度、mV、ORP、电导率、电阻率、TDS、盐度、灰分、溶解氧、溶解氧饱和度、浊度和温度


	电位

	范围

	（-2000.00～2000.00）mV


	

	最小分辨率

	0.01 mV


	

	电子单元示值误差

	±0.03%或±0.1mV


	pH

	范围

	（-2.000～20.000）pH


	

	最小分辨率

	0.001 pH


	

	电子单元示值误差

	0.002pH


	pX

	范围

	（-2.000～20.000）pX


	

	最小分辨率

	0.001 pX


	

	电子单元示值误差

	0.002pX


	离子浓度

	范围

	（ 1.000e-9～9.999e+9）
可选单位：μg/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L、ppm和ppb


	

	最小分辨率

	四位有效数字（科学计数法表示）


	

	电子单元示值误差

	±0.3%


	电导率

	范围

	0.000μS/cm～3000mS/cm


	

	最小分辨率

	0.001μS/cm


	

	电子单元引用误差

	±0.5％FS 


	电阻率

	范围

	5.00Ω·cm～100.0MΩ·cm


	

	最小分辨率

	0.01Ω·cm 


	

	电子单元引用误差

	±0.5％FS 


	TDS

	范围

	0.000 mg/L～1000g/L


	

	最小分辨率

	0.001mg/L


	

	电子单元引用误差

	±0.5％FS 


	盐度

	范围

	（0.00～8.00）%


	

	最小分辨率

	0.01%


	

	电子单元引用误差

	±0.1% 


	灰分

	白砂糖灰分测量方法，Ash of White Sugar

	支持


	

	果葡糖浆灰分测量方法，Ash Content of HFCS

	支持


	溶解氧
（极谱法）

	范围

	电子单元：（0.00～99.99）mg/L
配套范围：（0.00～50.00）mg/L


	

	分辨率

	0.01mg/L


	

	电子单元示值误差

	（0.00~50.00）mg/L，±0.10mg/L
（50.0~99.99）mg/L，±0.50mg/L


	

	仪器示值误差

	≤20.00mg/L：±0.30 mg/L
＞20.00mg/L：±10.0%


	

	响应时间

	≤45s（20℃时90%响应）


	

	盐度补偿误差

	±2%


	溶解氧饱和度
（极谱法）

	范围

	（0.0～600.0）%


	

	分辨率

	0.1%


	

	电子单元示值误差

	±2.0%


	

	仪器示值误差

	±10.0%


	溶解氧
（荧光法）

	范围

	（0.00～20.00）mg/L


	

	分辨率

	0.01mg/L


	

	仪器示值误差

	±0.30 mg/L


	

	响应时间

	≤60s（20℃时90%响应）


	

	盐度补偿误差

	±2%


	溶解氧饱和度
（荧光法）

	范围

	（0.0～200.0）%


	

	分辨率

	0.1%


	

	仪器示值误差

	±10.0%


	浊度

	范围

	（0.0~100.0）NTU，（100~1000）NTU


	

	示值误差

	±5%或±0.5 NTU


	

	重复性

	≤2%或0.3 NTU


	

	零点漂移

	±0.5 NTU /30min


	温度

	范围

	（-10.0～135.0）℃/（14.0～275.0） °F


	

	分辨率

	0.1℃/0.1°F


	

	电子单元示值误差

	±0.1℃


	

	仪器示值误差

	±0.3℃（0℃-60℃），±1.0℃（其他范围）


	电源

	可充锂电池，电源适配器（输入：AC（100~240）V，输出：DC5V）


	尺寸，重量

	90×255×40mm，约0.5kg
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