# DZB-718L-G型便携式多参数分析仪

## 产品图片

## 产品描述

主要特点

• 4.3英寸彩色液晶触摸屏，显示清晰

• 支持中英文

• 温度单位可选：℃和 °F

• 支持开机自诊断、自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能

• 支持固件升级功能

• 支持IP67防护等级

• 标配三复合pH电极、复合电导电极、荧光溶解氧电极、电极挂架、硅胶保护套、腕带、便携式手提箱和校准溶液

一机多用

• 内置pH/pX、电导、溶解氧3个测量单元

• 检测项目：pH/ pX，离子浓度，mV，电导率、电阻率、TDS、盐度、灰分，溶解氧，溶解氧饱和度，温度

智能检测，自动识别

• 智能操作系统，具有方法管理、电极管理、数据管理和用户管理等功能

• 支持用户三级权限管理，支持密码管理

• 智能判别终点，支持连续读数、平衡读数、定时读数

• 具有标定提醒和报警功能

数据管理，信息追溯

• 支持数据存储（各1000套）、查阅、删除、统计、分析和传输

• 支持多种查阅方式，查阅结果以曲线方式显示

• 符合GLP，实现数据追溯和统计分析

• 具有 USB 接口，通过专用通信软件与PC连接，实现数据传输，支持连接LIMS系统

• 支持U盘导出和导入测量方法

• 支持U盘导出数据，支持csv格式

• 支持连接扫描枪

• 内置蓝牙模块，支持连接蓝牙打印机，支持连接雷磁数据采集（App安卓版）

pH/离子测量功能

• 具有pH标液组管理功能，自动识别GB、DIN、NIST、USA、MERK、JIS、GOST标液组和自定义标液组

• 支持1~8点pH电极标定，1点ORP电极标定

• 支持离子模式选择，内置Ag+，Na+，K+、NH4+、Cl-、F-、NO3-、BF4-、CN-、Br-、I-、Cu2+、Pb2+、Ca2+离子模式，支持自定义离子模式

• 支持离子浓度单位选择：μg/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L、ppm和ppb

• 支持多种离子浓度测量模式，包括直读浓度法、标准添加法、样品添加法和GRAN测量法

• 支持离子电极1~7点标定，支持折线拟合，线性拟合

电导率测量功能

• 在量程范围内，具有自动温度补偿，自动量程切换等功能

• 自动识别GB和国际标准电导率溶液，支持1~5点电导电极标定

• 支持多种电导率补偿方式，包括线性补偿、纯水补偿和不补偿

• 线性补偿参比温度5.0℃、10.0℃、15.0℃、18.0℃、20℃或25℃可选

• 支持自动频率切换

溶解氧测量功能

• 兼容荧光溶解氧电极和极谱溶解氧电极

• 支持自动温度补偿，自动大气压补偿（单位可选kPa、mbar、Torr、Atm）

• 支持零氧标定和满度标定

• 支持手动盐度补偿功能

浊度测量功能

• 支持浊度数字电极，自动识别

• 支持1~5点标定

电源管理

• 大容量锂电池供电，支持连接PC和移动电源充电

• 具有电池电量提示功能和充电状态提醒功能

• 支持背光调节

参考标准

• GB/T 11165-2005 实验室pH计

• JJG 119-2018 实验室pH（酸度）计

• JB/T 9366-2017 实验室电导率仪

• GB/T 11007-2008 电导率仪试验方法

• JJG 376-2007 电导率仪

• JB/T 6245-2017 实验室离子计

• JJG 757-2007 离子计

• HJ 925-2017便携式溶解氧测定仪技术要求及检测方法

• JJG 291-2018溶解氧测定仪检定

• HJ 1396-2024 水质 水温的测定 传感器法

## 技术参数

| 型号 |  | DZB-718L-G（升级版） |
| --- | --- | --- |
| 仪器级别 |  | pH/pX：0.001级 电导：0.5级 |
| 测量参数 |  | pH/ pX、离子浓度、mV、ORP、电导率、电阻率、TDS、盐度、灰分、溶解氧、溶解氧饱和度、浊度和温度 |
| 电位 | 范围 | （-2000.00～2000.00）mV |
|  | 最小分辨率 | 0.01 mV |
|  | 电子单元示值误差 | ±0.03%或±0.1mV |
| pH | 范围 | （-2.000～20.000）pH |
|  | 最小分辨率 | 0.001 pH |
|  | 电子单元示值误差 | 0.002pH |
| pX | 范围 | （-2.000～20.000）pX |
|  | 最小分辨率 | 0.001 pX |
|  | 电子单元示值误差 | 0.002pX |
| 离子浓度 | 范围 | （ 1.000e-9～9.999e+9） 可选单位：μg/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L、ppm和ppb |
|  | 最小分辨率 | 四位有效数字（科学计数法表示） |
|  | 电子单元示值误差 | ±0.3% |
| 电导率 | 范围 | 0.000μS/cm～3000mS/cm |
|  | 最小分辨率 | 0.001μS/cm |
|  | 电子单元引用误差 | ±0.5％FS |
| 电阻率 | 范围 | 5.00Ω·cm～100.0MΩ·cm |
|  | 最小分辨率 | 0.01Ω·cm |
|  | 电子单元引用误差 | ±0.5％FS |
| TDS | 范围 | 0.000 mg/L～1000g/L |
|  | 最小分辨率 | 0.001mg/L |
|  | 电子单元引用误差 | ±0.5％FS |
| 盐度 | 范围 | （0.00～8.00）% |
|  | 最小分辨率 | 0.01% |
|  | 电子单元引用误差 | ±0.1% |
| 灰分 | 白砂糖灰分测量方法，Ash of White Sugar | 支持 |
|  | 果葡糖浆灰分测量方法，Ash Content of HFCS | 支持 |
| 溶解氧 （极谱法） | 范围 | 电子单元：（0.00～99.99）mg/L 配套范围：（0.00～50.00）mg/L |
|  | 分辨率 | 0.01mg/L |
|  | 电子单元示值误差 | （0.00~50.00）mg/L，±0.10mg/L （50.0~99.99）mg/L，±0.50mg/L |
|  | 仪器示值误差 | ≤20.00mg/L：±0.30 mg/L ＞20.00mg/L：±10.0% |
|  | 响应时间 | ≤45s（20℃时90%响应） |
|  | 盐度补偿误差 | ±2% |
| 溶解氧饱和度 （极谱法） | 范围 | （0.0～600.0）% |
|  | 分辨率 | 0.1% |
|  | 电子单元示值误差 | ±2.0% |
|  | 仪器示值误差 | ±10.0% |
| 溶解氧 （荧光法） | 范围 | （0.00～20.00）mg/L |
|  | 分辨率 | 0.01mg/L |
|  | 仪器示值误差 | ±0.30 mg/L |
|  | 响应时间 | ≤60s（20℃时90%响应） |
|  | 盐度补偿误差 | ±2% |
| 溶解氧饱和度 （荧光法） | 范围 | （0.0～200.0）% |
|  | 分辨率 | 0.1% |
|  | 仪器示值误差 | ±10.0% |
| 浊度 | 范围 | （0.0~100.0）NTU，（100~1000）NTU |
|  | 示值误差 | ±5%或±0.5 NTU |
|  | 重复性 | ≤2%或0.3 NTU |
|  | 零点漂移 | ±0.5 NTU /30min |
| 温度 | 范围 | （-10.0～135.0）℃/（14.0～275.0） °F |
|  | 分辨率 | 0.1℃/0.1°F |
|  | 电子单元示值误差 | ±0.1℃ |
|  | 仪器示值误差 | ±0.3℃（0℃-60℃），±1.0℃（其他范围） |
| 电源 |  | 可充锂电池，电源适配器（输入：AC（100~240）V，输出：DC5V） |
| 尺寸，重量 |  | 90×255×40mm，约0.5kg |

网站：https://www.shleici.cn/