ZDJ-4D型自动电位滴定仪
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产品描述
主要特点
• 7英寸彩色液晶触摸屏，导航式操作，实时显示测试方法，滴定曲线和测量结果 
• 采用阀门滴定管一体化设计，直接更换，有效避免干扰，支持10mL、20mL滴定管 
• 滴定管路采用耐酸碱、耐高氯酸、耐有机试剂腐蚀的材料，可进行非水滴定 
• 支持上搅拌和下搅拌
• 支持动态滴定、等量滴定、预设终点滴定、恒 pH 滴定、空白滴定和手动滴定等多种滴定模式
• 支持酸碱滴定、非水相酸碱滴定、氧化还原滴定、沉淀滴定和络合滴定等多种滴定方法 
• 支持滴定剂管理（1~7种） 
• 支持pH电极1~3点标定，自动识别 GB、DIN、NIST标液组 
• 具有公式编辑器功能，直接显示计算结果 
• 符合 GLP 规范，支持数据存储（1000 套）、查阅、删除、分析、传输和打印 
• 支持用户三级权限管理（8个），支持密码管理 
• 支持中/英文两种操作语言，支持断电保护和恢复出厂设置 
• 具有USB，RS232接口，支持U盘导出，打印机，PC端软件
• 通过专用滴定软件可连接自动进样器实现批量样品的滴定分析
• 支持通过选配GMP软件实现GMP管理功能
• 支持固件升级
参考标准
• JJG 814-2015 自动电位滴定仪
技术参数
	型号

	ZDJ-4D


	滴定装置

	滴定分析重复性

	≤0.2%


	

	滴定容量允许误差

	10mL滴定管：±0.025mL
20mL滴定管：±0.035mL


	

	滴定管分辨率

	1/50000


	电位滴定模块

	测量范围

	（-2000.0～2000.0）mV，（-2.000～20.000）pH


	

	分辨率

	0.1mV，0.001pH


	

	电子单元基本误差

	pH：±0.005pH
mV：±0.05%或±0.3mV


	

	电子单元稳定性

	±0.3mV/3h


	

	单子单元重复性

	≤0.2mV


	温度

	测量范围

	（-5.0～110.0）℃


	

	分辨率

	0.1℃


	

	电子单元基本误差

	±0.2℃


	

	仪器基本误差

	±0.4℃（0~60℃），±1.0℃（其它范围）


	电源

	AC 80-250V, 47-63Hz


	尺寸，重量

	240×360×400mm，约4kg
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