# ZDJ-4D型自动电位滴定仪

## 产品图片

## 产品描述

主要特点

• 7英寸彩色液晶触摸屏，导航式操作，实时显示测试方法，滴定曲线和测量结果

• 采用阀门滴定管一体化设计，直接更换，有效避免干扰，支持10mL、20mL滴定管

• 滴定管路采用耐酸碱、耐高氯酸、耐有机试剂腐蚀的材料，可进行非水滴定

• 支持上搅拌和下搅拌

• 支持动态滴定、等量滴定、预设终点滴定、恒 pH 滴定、空白滴定和手动滴定等多种滴定模式

• 支持酸碱滴定、非水相酸碱滴定、氧化还原滴定、沉淀滴定和络合滴定等多种滴定方法

• 支持滴定剂管理（1~7种）

• 支持pH电极1~3点标定，自动识别 GB、DIN、NIST标液组

• 具有公式编辑器功能，直接显示计算结果

• 符合 GLP 规范，支持数据存储（1000 套）、查阅、删除、分析、传输和打印

• 支持用户三级权限管理（8个），支持密码管理

• 支持中/英文两种操作语言，支持断电保护和恢复出厂设置

• 具有USB，RS232接口，支持U盘导出，打印机，PC端软件

• 通过专用滴定软件可连接自动进样器实现批量样品的滴定分析

• 支持通过选配GMP软件实现GMP管理功能

• 支持固件升级

参考标准

• JJG 814-2015 自动电位滴定仪

## 技术参数

| 型号 |  | ZDJ-4D |
| --- | --- | --- |
| 滴定装置 | 滴定分析重复性 | ≤0.2% |
|  | 滴定容量允许误差 | 10mL滴定管：±0.025mL 20mL滴定管：±0.035mL |
|  | 滴定管分辨率 | 1/50000 |
| 电位滴定模块 | 测量范围 | （-2000.0～2000.0）mV，（-2.000～20.000）pH |
|  | 分辨率 | 0.1mV，0.001pH |
|  | 电子单元基本误差 | pH：±0.005pH mV：±0.05%或±0.3mV |
|  | 电子单元稳定性 | ±0.3mV/3h |
|  | 单子单元重复性 | ≤0.2mV |
| 温度 | 测量范围 | （-5.0～110.0）℃ |
|  | 分辨率 | 0.1℃ |
|  | 电子单元基本误差 | ±0.2℃ |
|  | 仪器基本误差 | ±0.4℃（0~60℃），±1.0℃（其它范围） |
| 电源 |  | AC 80-250V, 47-63Hz |
| 尺寸，重量 |  | 240×360×400mm，约4kg |

网站：https://www.shleici.cn/