ZDJ-4Y型自动永停滴定仪
产品图片
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产品描述
• 7英寸彩色液晶触摸屏，导航式操作
• 支持永停滴定分析
• 智能操作系统，具有用户管理、方法管理、滴定剂管理、数据管理、GMP管理等功能
• 支持方法管理功能，内置永停滴定方法，支持自定义方法
• 阀门滴定管一体化设计，直接更换，有效避免干扰，支持10mL、20mL 多种滴定管 
• 滴定管路采用耐酸碱、耐高氯酸、耐有机试剂腐蚀的材料，可进行非水滴定 
• 支持上搅拌和下搅拌
• 实时显示测试方法，滴定曲线和测量结果 
• 具有公式编辑器功能，直接显示计算结果
• 符合 GLP 规范，支持数据存储（1000 套）、查阅、删除、分析、传输和打印 
• 支持GMP 管理，支持GMP操作日志查阅，实现数据的完整溯源和追踪
• 支持用户三级权限管理（8个），支持密码管理 
• 支持中/英文两种操作语言，支持断电保护和恢复出厂设置 
• 具有RS-232接口，支持连接标准RS-232串口打印机，直接打印测量结果，打印格式可选
• 支持U盘导出和导入测量方法
• 支持U盘导出数据，支持CSV格式和PDF格式
• 具有 USB 接口，通过专用通信软件与PC连接，实现数据传输
• 通过专用滴定软件可连接自动进样器实现批量样品的滴定分析
• 支持通过选配GMP软件实现GMP管理功能
技术参数
	型号

	ZDJ-4Y


	滴定装置

	滴定分析重复性

	≤0.2%


	

	滴定容量允许误差

	10mL滴定管：±0.025mL
20mL滴定管：±0.035mL


	

	滴定管分辨率

	1/50000


	永停滴定模块

	测量范围及分辨率

	(0～0.199)μA，0.001μA
(0～1.999)μA，0.001μA
(0～19.99)μA，0.01μA
(0～199.9)μA，0.1μA


	

	极化电流检测误差

	±2%FS


	

	极化电压误差

	±5mV


	电源

	AC 80-250V, 47-63Hz


	尺寸，重量

	240×360×400mm，约4kg
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