WZS-182型浊度计
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产品描述
主要特点
• 5.7英寸彩色液晶屏，按键操作
• 红外LED光源，符合ISO 7027和HJ 1075标准
• 采用散射和散射-透射光测量原理
• 支持断电保护
• IP54防护等级
• 标配浊度瓶
• 标配长效浊度校准套装20/200/500NTU
智能检测
• 支持散射法和散射-透射法测量方法切换
• 自动切换量程
• 支持NTU、FNU、EBC测量单位切换
• 支持标准测量，平均测量和平衡测量
• 支持零点校准
• 支持浊度标定（单点或连续多点）
• 支持内置校准曲线和恢复出厂设置的零点和标定值
数据管理
• 支持数据存储（1000组）、查阅、删除、传输和打印
• 符合GLP，实现数据追溯
• 支持连接标准RS-232串口打印机打印测量结果
• 具有 USB 接口，通过专用通信软件与PC连接，实现数据传输
参考标准
• JJG 880-2006 浊度计
• HJ 1075-2019 水质 浊度的测定 浊度计法
• ISO 7027 Water quality — Determination of turbidity
技术参数
	型号

	WZS-182


	光源

	860nm LED


	测量范围

	（0.00～9.99）NTU，（10.0～99.9）NTU，（100～500）NTU


	分辨率

	0.01/0.1/1 NTU


	示值误差

	±6%


	重复性

	≤0.5％


	零点漂移

	±0.5%FS/30min


	稳定性

	±0.5%FS/30min


	校准

	零点和最多5点
（2，20，50，200，500 NTU）


	使用环境

	环境温度：（5～35）℃
相对湿度：不大于 85%


	电源

	电源适配器（输入：AC 100-240V，输出：DC 24V）


	尺寸，重量

	300×200×88mm，约1.5kg
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