# DGS-450型多参数水质分析仪

## 产品图片

## 产品描述

主要特点

• 5.7英寸彩色液晶屏，按键操作

• 采用420nm、470nm、620nm、700nm四个LED光源，寿命长，精度高

• 内置测量方法：氨氮、高浓度COD、低浓度COD、总磷、总氮

• 支持420nm、470nm、620nm、700nm吸光度测量

• 支持420nm、470nm、620nm、700nm透射比测量

• 智能判别终点，支持自动读数

• 设定稀释比，自动计算样品原始浓度

• 可选内置校准曲线或自定义校准曲线，支持2~5点标定

• 支持某个标定点重新标定

• 符合GLP，支持数据存储（各500组）、查阅、删除、传输和打印

• 内置热敏打印机，可自动打印，打印格式可选

• 支持U盘数据导出

• 具有RS-232，USB接口，通过专用通信软件与PC连接，实现数据传输

• 支持断电保护和恢复出厂设置等功能

参考标准

• HJ/T 399-2007 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法

• HJ 924-2017 COD 光度法快速测定仪技术要求及检测方法

## 技术参数

| 型号 |  | DGS-450 |
| --- | --- | --- |
| 检测项目 |  | 氨氮，低浓度COD，高浓度COD，总磷，总氮 |
| 氨氮 | 测量方法 | 纳氏试剂法 |
|  | 测量范围 | （0.000~10.00）mg/L，可拓展至100.0mg/L |
|  | 误差 | ±5％ |
|  | 重复性 | ≤2% |
|  | 稳定性 | <0.200mg/L（20min） |
|  | 检出限 | ≤0.03mg/L |
|  | 波长 | 420nm |
|  | 是否消解 | / |
| 低浓度COD | 测量方法 | 重铬酸钾法 |
|  | 测量范围 | （0.000~150.0）mg/L |
|  | 误差 | ±8％ |
|  | 重复性 | ≤3% |
|  | 稳定性 | <6mg/L（20min） |
|  | 波长 | 420nm |
|  | 是否消解 | 需消解 |
| 高浓度COD | 测量方法 | 重铬酸钾法 |
|  | 测量范围 | （150.0~1500）mg/L，可拓展至15000mg/L |
|  | 误差 | ±8％ |
|  | 重复性 | ≤3% |
|  | 稳定性 | <6mg/L（20min） |
|  | 波长 | 620nm |
|  | 是否消解 | 需消解 |
| 总磷 | 测量方法 | 钼酸盐分光光度法 |
|  | 测量范围 | （0.000~1.000）mg/L，可拓展至10.00mg/L |
|  | 误差 | ±10％ |
|  | 重复性 | ≤3% |
|  | 稳定性 | <0.050mg/L（20min） |
|  | 检出限 | ≤0.05mg/L |
|  | 波长 | 700nm |
|  | 是否消解 | 需消解 |
| 总氮 | 测量方法 | 碱性过硫酸钾消解-变色酸钠 |
|  | 测量范围 | （0.000~30.00）mg/L，可拓展至300.0mg/L |
|  | 误差 | ≤10mg/L：±1 mg/L， ＞10mg/L：±5% |
|  | 重复性 | ≤3% |
|  | 检出限 | ≤1mg/L |
|  | 波长 | 420nm |
|  | 是否消解 | 需消解 |
| 吸光度 | 测量范围 | （0.000～2.000）Abs |
| 波长 | 测量波长 | 420nm，470nm，620nm，700nm |
|  | 准确度 | ±4nm |
| 透射比 | 示值误差 | ±2% |
|  | 重复性 | ≤0.5％ |
| 测量池 |  | 25mm比色瓶，16mm比色管 |
| 电源 |  | 电源适配器（输入：AC 100-240V，输出：DC 20V） |
| 尺寸，重量 |  | 302×205×122mm，约1.33kg |

网站：https://www.shleici.cn/