# DGB-405F型便携式水硬度测定仪

## 产品图片

## 产品描述

主要特点

• 3.5英寸彩色液晶屏，显示清晰，友好性操作界面

• 采用515nm LED光源，寿命长，精度高

• 内置高，中，低三个量程测量方法：水硬度LR，水硬度MR，水硬度HR

• 支持水硬度单位切换：mg/L CaCO3、mg/L Ca、mg/L CaO、mmol/L、mmol/L（Boiler）、ºdH、ºfH、ºeH

• 智能判别终点，支持自动读数

• 设定稀释比，自动计算样品原始浓度

• 支持设置用户ID和样品ID

• 可选内置校准曲线或自定义校准曲线自定义校准曲线，支持2~5点标定

• 支持数据存储（每个量程各200组，共600组）、查阅、删除、传输和打印

• 符合GLP，实现数据追溯

• 支持连接标准RS-232串口打印机打印测量结果，打印格式可选

• 具有 USB 接口，通过专用通信软件与PC连接，实现数据传输

• 大容量锂电池供电，支持连接PC和移动电源充电

• 具有电池电量提示功能和充电状态提醒功能

• 支持背光调节和自动关机

• 支持断电保护和恢复出厂设置等功能

• IP65防护等级

• 标配468比色瓶，便携式防护箱，水硬度校准液，水硬度试剂包（2024）

参考标准

• JJF 1949-2021 水质硬度计校准规范

• EPA Method 130.1: Hardness, Total（mg/L as CaCO3）（Colorimetric, Automated EDTA） by Spectrophotometer

## 技术参数

| 型号 | DGB-405F |
| --- | --- |
| 检测项目 | 水硬度 |
| 测量方法 | 钙镁比色法 |
| 测量范围 | （3.00～20.0） mg/L（以CaCO3计） （20.0～100） mg/L（以CaCO3计） （100～500） mg/L（以CaCO3计） |
| 误差 | ±5%或±3 mg/L（以CaCO3计） |
| 重复性 | ≤2.0% |
| 检出限 | <3mg/L（以CaCO3计） |
| 仪器正常工作条件 | 环境温度：（5～35）℃， 相对湿度：不大于85% |
| 电源 | 可充锂电池，电源适配器（输入：AC 100-240V，输出：DC 5V） |
| 尺寸，重量 | 100×245×90mm，约0.5kg |

网站：https://www.shleici.cn/