COD-571型化学需氧量（COD）测定仪
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产品描述
主要特点
• 5.7英寸彩色液晶屏，按键操作
• 采用420nm、620nm两个LED光源，寿命长，精度高
• 内置测量方法：高浓度COD、低浓度COD
• 智能判别终点，支持支持自动读数，连续读数
• 设定稀释比，自动计算样品原始浓度
• 可选内置校准曲线或自定义校准曲线
• 高COD支持1~5点标定，低COD支持2~5点标定
• 支持某个标定点重新标定
• 符合GLP，支持数据存储（共2000组）、查阅、删除、传输和打印
• 内置热敏打印机，可自动打印，打印格式可选
• 支持U盘数据导出
• 具有RS-232，USB接口，通过专用通信软件与PC连接，实现数据传输
• 支持断电保护和恢复出厂设置等功能
参考标准
• HJ/T 399-2007 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法
• HJ 924-2017 COD 光度法快速测定仪技术要求及检测方法
技术参数
	型号

	COD-571


	检测项目

	低浓度COD，高浓度COD


	低浓度COD

	测量方法

	重铬酸钾法


	

	测量范围

	（0.000~150.0）mg/L


	

	误差

	±8％


	

	重复性

	≤3%


	

	稳定性

	<6mg/L（20min）


	

	波长

	420nm


	

	是否消解

	需消解


	高浓度COD

	测量方法

	重铬酸钾法


	

	测量范围

	（150.0~1500）mg/L，可拓展至15000mg/L


	

	误差

	±8％


	

	重复性

	≤3%


	

	稳定性

	<6mg/L（20min）


	

	波长

	620nm


	

	需消解

	需消解


	吸光度

	测量范围

	（0.000～2.000）Abs


	波长

	测量波长

	420nm，620nm


	

	准确度

	±4nm


	透射比

	示值误差

	±2%


	

	重复性

	≤0.5％


	测量池

	10mm比色皿，16mm比色管


	电源

	电源适配器（输入：AC 100-240V，输出：DC 20V）


	尺寸，重量

	302×205×122mm，约1.33kg
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