上海雷磁DDSJ-308A型电导率仪（停产）
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仪器功能

	1.采用LCD( 带背光)显示，全中文操作界面

	2.可进行电导率、TDS、盐度、温度测量

	3.具自动温度补偿、自动校准、量程自动切换、断电保护等功能

	4.对测试结果可贮存、删除、查阅、打印，**多可贮存200套测量数据，并提供即时打印、贮存打印两套打印模式供用户选择

	5.具标定功能，可以设定电极常数或TDS 转换系数

	6.带有RS-232接口，可接TP-16型打印机，选用雷磁数据采集软件可与计算机通讯

	7.选用电导池常数量0.01cm-1的钛合金电极和密封测量槽，可进行高纯水测量

	8.配用本厂DJS-1C型电导电极（铂黑），T-818-B-6型温度电极

	 
技术指标
	
					型号

					技术参数

	
					DDSJ-308A


	
					仪器级别

	
					1.0级


	
					测量参数

	
					电导率，TDS，盐度，温度


	
					测量范围

	
					电导率

	
					0.000&mu;S/cm～199.9mS/cm


	

	
					TDS

	
					0.000 mg/L～99.9g/L


	

	
					盐度

	
					(0.00～8.00)%


	

	
					温度

	
					（-5.0～105.0）℃


	
					基本误差

	
					电导率

	
					&plusmn;0.5%FS


	

	
					TDS

	
					&plusmn;0.5%FS


	

	
					盐度

	
					&plusmn;0.1%


	

	
					温度

	
					&plusmn;0.3℃&plusmn;1个字


	
					稳定性

	
					(&plusmn;0.3%FS)/3h


	
					电源

	
					通用电源(9V DC，500mA，内正外负)


	
					机箱外型编号

	
					WXS--A001-1


	
					尺寸(mm)，重量(kg)

	
					290&times;200&times;70，1





	 
电极常数及相应电导率测量范围

	 
	
					电极常数cm-1

	
					0.01

	
					0.1

	
					1

	
					10


	
					测量范围&mu;S/cm

	
					0.0～2.0

	
					0.2～20.0

	
					2～1&times;104

	
					1&times;104～1&times;105
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