PHS-3C型实验室pH计
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产品描述
主要特点
• 6英寸高清液晶屏，按键操作
• 支持自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能
• 支持IP54防护等级
• 标配复合pH电极、电极支架、防尘罩和校准缓冲粉剂
智能检测，自动识别
• 智能判别终点，支持连续读数和平衡读数
• 支持手动温度补偿
• 支持1~3点pH电极标定
• 自动识别GB 1.68pH、4.00pH、6.86pH、9.18pH、12.46pH五种pH标准缓冲溶液，支持自定义pH缓冲溶液
数据管理
• 支持数据存储（50套）、查阅和删除
参考标准
• GB/T 11165-2005 实验室pH计
• JJG 119-2018 实验室pH（酸度）计
技术参数
	型号

	PHS-3C


	pH级别

	0.01级


	测量参数

	pH，mV


	mV

	范围

	（-1999～1999）mV


	

	最小分辨率

	1 mV


	

	电子单元示值误差

	±0.1%FS


	pH

	范围

	（-2.00～18.00）pH


	

	最小分辨率

	0.01pH


	

	电子单元示值误差

	±0.01pH


	电源

	电源适配器（输入：AC 100-240V，输出：DC 20V）


	尺寸，重量

	242×195×68mm，约0.9kg
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