# 上海雷磁1074A在线/低阻玻壳电极 配套PHG-7685A

## 产品图片

在线电极是专为多种特殊应用场合设计的，一般用于在工业现场较差的环境条件下进行长期连续的测量，而实验室电极是在实验室内环境条件下进行短时间的测量，所以实验室电极和在线电极的要求不同。一般实验室电极要求电极的准确性好、响应快、重复性好，而在线电极则要求电极长期稳定性好，同时又抗各种电磁场干扰。

在线pH电极的应用

	FG-991：多功能传感器，与相应的仪器配套用于在线检测各种水溶液的pH值、温度和氧化还原电位（ORP）值。

	FG-990：适用于工业流程的pH值的在线测量。

	1074：用于锅炉供水、蒸气冷凝水、去离子水等高纯水的pH值测量

	333-7：适用于工业流程表配套使用，用于常规pH值的测量

在线pH复合电极的技术参数

| 型号 | FG-991 | FG-991A | FG-991C | FG-990/ FG-990（带线） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量范围（pH） | 0-14 | 0-14 | 0-14 | 0-14 |
| 温度范围（℃） | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-60 |
| 温补元件规格 | PT100 | PT100 | PT1000 | — |
| 外壳材料 | 聚丙烯 | PVC | 聚丙烯 | 玻璃 |
| 外形尺寸（mm） | Φ30×170 | Φ40×163 | Φ30×170 | Φ12×120 |
| 备注 | 3/4英寸螺纹安装 | 压接式安装 | 3/4英寸螺纹安装 | PG13.5螺纹安装 |
| 特点 | 由pH电极、参比电极、温度传感器和接地电极组合在一起的多功能传感器，与相应的仪器配套用于在线检测各种水溶液的pH值、温度和氧化还原电位（ORP）值。 |  |  | 采用玻璃外壳，外参比溶液采用凝胶电解质，接液界不易阻塞，耐压型好，适用于工业流程的pH值的在线测量。 |

在线pH指示电极的技术参数

| 型号 | 1074 | 1074G | 333-7 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量范围（pH） | 2-10 | 2-10 | 0-14 |
| 温度范围（℃） | 5-45 | 5-45 | 5-60 |
| 外壳材料 | 玻璃 | 玻璃 | 尼龙 |
| 外形尺寸（mm） | Φ12×120 | Φ12×120 | Φ13×85 |
| 接插件 | Q9 | 叉片 | 圆插针 |
| 备注 | 低电阻玻璃膜减少溶液电阻的影响，稳定性好，响应速度快；配专用流动池进行动态测量，可提高测量精度。应用于锅炉供水、蒸气冷凝水、去离子水等高纯水的pH值测量。 |  | 常规pH测量，适合于工业流程表配套使用，装卸方便。 |

网站：https://www.shleici.cn/