PHB-5型便携式pH计
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产品描述
主要特点
• 3.5英寸高清液晶屏，按键操作
• 支持开机自诊断、自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能
• 支持固件升级功能
• 支持IP65防护等级
• 标配三复合pH电极、电极挂架、硅胶保护套、腕带和校准缓冲粉剂
智能检测，自动识别
• 智能判别终点，支持连续读数和平衡读数
• 支持自动/手动温度补偿
• 支持1~3点pH电极标定
• 自动识别GB 1.68pH、4.00pH、6.86pH、9.18pH、12.46pH五种pH标准缓冲溶液，支持自定义pH缓冲溶液
数据管理 
• 支持数据存储（200套）、查阅和删除
电源管理
• 大容量锂电池供电，待机约20h
• 支持连接PC和移动电源充电
• 具有电池电量提示功能和充电状态提醒功能
• 支持背光调节
参考标准
• GB/T 11165-2005 实验室pH计
• JJG 119-2018 实验室pH（酸度）计
• HJ 1396-2024 水质 水温的测定 传感器法
技术参数
	型号

	PHB-5


	pH级别

	0.01级


	测量参数

	pH，mV，温度


	mV

	范围

	（-1999～1999）mV


	

	最小分辨率

	1mV


	

	电子单元示值误差

	±0.1%FS


	pH

	范围

	（-2.00～18.00）pH


	

	最小分辨率

	0.01pH


	

	电子单元示值误差

	±0.01pH


	温度

	范围

	（-5.0～110.0）℃


	

	最小分辨率

	0.1℃


	

	电子单元示值误差

	±0.2℃


	

	仪器示值误差

	±0.4℃（0.0℃~60.0℃），±1.0℃（其他范围）


	电源

	可充锂电池，电源适配器（输入：AC 100-240V，输出：DC 5V）


	尺寸，重量

	80×225×35mm，约0.4kg
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