DDSJ-318T型电导率仪
产品图片
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产品描述
主要特点
• 7英寸彩色液晶触摸屏，显示清晰
• 支持中英文
• 温度单位可选：℃和 °F
• 支持自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能
• 支持固件升级功能
• 支持IP54防护等级
• 标配复合电导电极、独立电极支架、防尘罩和袋装校准溶液
智能操作，自动识别，批量检测
• 智能操作系统，具有方法管理、电极管理、数据管理、用户管理、GMP管理等功能
• 支持电极管理，可记录标定信息和核查信息
• 支持仪器自检和用户三级权限管理，支持密码管理
• 智能判别终点，支持连续读数、平衡读数、定时读数
• 自动识别GB和国际标准电导溶液，支持1~5点电导电极标定
• 支持标定提醒和强制标定功能，支持电导率标液核查和强制核查功能
• 支持测量报警限值设置
• 在量程范围内，具有自动温度补偿，自动量程切换等功能
• 支持多种电导率补偿方式，包括线性补偿、纯水补偿和不补偿
• 线性补偿参比温度5.0℃、10.0℃、15.0℃、18.0℃、20℃或25℃可选
• 支持海水盐度补偿和默认盐度补偿
• 支持连接自动进样器，实现样品的自动测量和批量检测
数据管理，信息追溯
• 符合GLP规范，支持数据存储1000套、查阅、删除、统计、分析、传输和打印
• 支持多种查阅方式，查阅结果以列表或曲线方式显示
• 支持GMP 管理，支持GMP操作日志查阅，实现数据的完整溯源和追踪
• 具有RS-232接口，支持连接标准RS-232串口打印机，直接打印测量结果，打印格式可选
• 具有 USB 接口，通过专用通信软件与PC连接，实现数据传输，支持连接LIMS系统
• 支持U盘导出和导入测量方法
• 支持U盘导出数据，支持txt格式
• 支持连接扫描枪
参考标准
• JB/T 9366-2017 实验室电导率仪
• GB/T 11007-2008 电导率仪试验方法
• JJG 376-2007 电导率仪
• HJ 1396-2024水质 水温的测定 传感器法
技术参数
	型号

	DDSJ-318T


	电导率级别

	0.5级


	测量参数

	电导率，电阻率，TDS，盐度，灰分，温度


	电导率

	范围

	0.000μS/cm～2000mS/cm


	

	最小分辨率

	0.001μS/cm，根据量程自动切换


	

	电子单元引用误差

	±0.5%FS


	电阻率

	范围

	5.00Ω·cm～100.0MΩ·cm


	

	最小分辨率

	0.01Ω·cm，根据量程自动切换


	

	电子单元引用误差

	±0.5%FS


	TDS

	范围

	0.000 mg/L～1000g/L


	

	最小分辨率

	0.001mg/L，根据量程自动切换


	

	电子单元引用误差

	±0.5%FS


	盐度

	范围

	（0.00～8.00）%


	

	最小分辨率

	0.01%


	

	电子单元引用误差

	±0.1%


	灰分

	白砂糖灰分测量方法，Ash of White Sugar

	支持


	

	果葡糖浆灰分测量方法，Ash Content of HFCS

	支持


	温度

	范围

	（-10.0～135.0）℃/（14.0~275.0）℉


	

	最小分辨率

	0.1℃/0.1℉


	

	电子单元示值误差

	±0.1℃


	

	仪器示值误差

	±0.3℃（0.0℃~60.0℃），±1.0℃（其他范围）


	电源

	电源适配器（输入：AC 100-240V，输出：DC 24V）


	尺寸，重量

	220×195×68mm，约0.95kg
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