JPSJ-606T型溶解氧测定仪
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产品描述
主要特点
• 7英寸彩色液晶触摸屏，显示清晰
• 支持中英文
• 温度单位可选：℃和 °F
• 支持自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能
• 支持固件升级功能
• 支持IP54防护等级
• 标配极谱法溶解氧电极、独立电极支架和防尘罩
智能操作，自动识别，批量检测
• 智能操作系统，具有方法管理、电极管理、数据管理、用户管理、GMP管理等功能
• 支持电极管理，可记录标定信息和核查信息
• 支持仪器自检和用户三级权限管理，支持密码管理
• 智能判别终点，支持连续读数、平衡读数、定时读数
• 具有自动温度补偿，自动或手动大气压补偿（单位可选kPa、mbar、Torr、Atm），手动盐度补偿功能
• 支持零氧标定和满度标定
• 支持测量报警限值设置
• 支持连接自动进样器，实现样品的自动测量和批量检测
数据管理，信息追溯
• 符合GLP规范，支持数据存储1000套、查阅、删除、统计、分析、传输和打印
• 支持多种查阅方式，查阅结果以列表或曲线方式显示
• 支持GMP 管理，支持GMP操作日志查阅，实现数据的完整溯源和追踪
• 具有RS-232接口，支持连接标准RS-232串口打印机，直接打印测量结果，打印格式可选
• 具有 USB 接口，通过专用通信软件与PC连接，实现数据传输，支持连接LIMS系统
• 支持U盘导出和导入测量方法
• 支持U盘导出数据，支持txt格式
• 支持连接扫描枪
参考标准
• HJ 925-2017便携式溶解氧测定仪技术要求及检测方法
• JJG 291-2018溶解氧测定仪检定
• HJ 1396-2024 水质 水温的测定 传感器法
技术参数
	型号

	JPSJ-606T


	测量参数

	溶解氧浓度，溶解氧饱和度，温度


	溶解氧

	范围

	电子单元：（0.00～99.99）mg/L
配套范围：（0.00～50.00）mg/L


	

	分辨率

	0.01 mg/L


	

	电子单元示值误差

	（0.00~50.00）mg/L，±0.10mg/L
（50.00~99.99）mg/L，±0.50mg/L


	

	仪器示值误差

	±0.30mg/L（≤20.00mg/L）
±10.0%（＞ 20.00mg/L）


	

	响应时间

	≤45s（20.0℃时90%响应）


	

	盐度补偿误差

	±2%


	饱和度

	范围

	（0.0～600.0）%


	

	分辨率

	0.1%


	

	电子单元示值误差 

	±2.0%


	

	仪器示值误差

	±10.0%


	温度

	范围

	（-10.0～135.0）℃/（14.0~275.0）℉


	

	分辨率

	0.1℃/0.1℉


	

	电子单元示值误差

	±0.1℃


	

	仪器示值误差

	±0.3℃（0.0℃~60.0℃），±1.0℃（其他范围）


	电源

	电源适配器（输入：AC 100-240V，输出：DC 24V）


	尺寸，重量

	220×195×68mm，约0.95kg
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