PHG-21C/ PHG-217C型工业pH/ORP测量控制器
PHG-21C/ PHG-21D型工业pH/ORP测量控制器适用于化工、炼油、冶金、制药、电站及环保等领域的水质监测。


● 中文界面，操作简单，屏幕有背光功能，方便读数；
● 可测量水样的pH值/ORP值和温度，pH/ORP需切换显示；
● 支持自动温度补偿；
● 自动识别pH4.00、pH6.86、pH9.18三种标准溶液，支持一点标定和两点标定；
● 支持自动上、下限报警功能和断电保护功能；
● 具有（4～20）mA DC隔离信号输出，输出上限和输出下限可任意设置；
● 仪器内置测量板，可直接连接电极，配套流通池使用。适用于测量点和仪器距离较近的场合；
● PHG-217C：具有测量数据的储存和查询功能；具有RS-232或RS-485数字接口（2选1）；具有四个额外的控制继电器，可实现外接设备控制，支持自动清洗。
技术参数


	型号

	PHG-21C
PHG-217C


	测量范围

	pH

	(0.00～14.00)pH


	

	ORP

	(-1800～1800) mV


	

	温度

	(-10.0～120.0)℃


	分辨率

	pH

	0.01pH


	

	ORP

	1mV


	

	温度

	0.1℃


	仪器基本误差

	pH

	±0.05pH


	

	ORP

	±10 mV


	

	温度

	±1℃


	电子单元基本误差

	pH

	±0.03pH±1个字


	

	ORP

	±1 mV±1个字


	

	温度

	±0.3℃


	电子单元稳定性

	±0.02pH/24h


	电子单元输入阻抗

	不小于1×1012Ω


	温度元件

	Pt1000


	仪表防护等级

	IP65


	电源

	AC （220±22）V，（50±1）Hz；或DC 24V


	功耗

	10W


	尺寸（mm），重量（kg）

	166×166×110，2


	开孔尺寸（mm）

	138×138


	配套传感器

	FG-991C


	传感器螺纹尺寸

	G3/4 "


	传感器线缆长度（m）

	标配5，选配10，15，20




网站：https://www.shleici.cn/
