SJG-209在线光学溶解氧监测仪
SJG-209型在线光学溶解氧监测仪特别适用于环保、污水处理等行业对溶解氧值的在线监测，如污水处理厂曝气池溶解氧值的在线监测；也适用于环保行业、自来水水源监测、水产养殖场等不同的使用领域的水质监测。


● 采用单片机控制，菜单操作，方便简单；
● 支持测量水样的溶解氧浓度值、溶解氧饱和度和温度值；
● 具有自动温度补偿功能，支持零氧校准、满度校准和气压校准；
● 具有隔离输出(4～20)mA DC信号，输出上限和输出下限可无级调整；
● 具有隔离(RS-485）数字信号输出；
● 具有自动上、下限报警功能；
● 具有数据保持功能，即在仪器进行其他工作如自动清洗功能时，显示屏上保持原来的测量数据，在仪器恢复正常测量状态后显示新的测量数据。
● 设置三个控制继电器，除二个用于输出上下限报警讯号外，其余一个继电器，可随意设置其吸合和释放时间，以实现仪器的自动清洗功能。
● 具有测量数据的储存和查询功能，可储存2000个测量数据（包括测量值和储存时间）。
● 盘装式或墙挂式安装，便于操作及维修。
技术参数
	型号

	SJG-209


	测量范围

	溶解氧

	(0.0～20.0)mg/L


	

	溶解氧饱和度

	(0.0～200.0)%


	

	温度

	(0.0～50.0)℃


	分辨率

	溶解氧

	0.01 mg/L


	

	溶解氧饱和度

	0.1%


	

	温度

	0.1℃


	仪器基本误差

	溶解氧

	±0.30 mg/L


	

	溶解氧饱和度

	±10.0%


	

	温度

	±0.2℃


	仪器重复性

	不大于0.20 mg/L


	仪器稳定性

	（±0.20mg/L）/24h


	电子单元输出电流误差

	±1%(FS)


	隔离输出信号

	(4～20)mA DC，最大负载600Ω


	功耗

	10W


	传感器安装螺纹

	G3/4 "


	传感器线缆长度（m）

	10


	仪表防护等级

	IP65


	电源

	AC （220±22）V，（50±1）Hz；或DC 24V


	尺寸（mm），重量（kg）

	166×166×110，2.5


	开孔尺寸（mm）

	138×138






网站：https://www.shleici.cn/
