# SJG-791在线余氯监测仪

SJG-791型在线余氯监测仪用于水处理厂、自来水、饮用水、医疗卫生用水、工业过程水中余氯的在线监测；用于游泳池水中余氯消毒剂的监测。

● 采用大屏幕点阵式液晶，可同时显示余氯、pH和温度值；

● 支持余氯的自动pH补偿和自动温度补偿；

● 支持自动保存测量结果，最多可保存2000组数据；

● 支持对余氯或pH测量值设置报警上、下限和回差；

● 支持断电保护功能；

● 具有两路（4～20）mA DC隔离信号输出，对应余氯或pH测量值的数据输出，输出下限和输出上限可任意设置；

● 具有RS-232或RS-485数字接口（2选1），Modbus通讯协议。

| 型号 技术参数 |  | SJG-791 |
| --- | --- | --- |
| 测量范围 | 余氯 | （0.00～20.00）mg/L |
|  | pH | （0.00～14.00）pH |
|  | 温度 | （0.0～60.0）℃ |
| 分辨率 | 余氯 | 0.01mg/L |
|  | pH | 0.01pH |
|  | 温度 | 0.1℃ |
| 仪器基本误差 | 余氯 | ±10%（≥0.5mg/L）；或±0.05mg/L（＜0.5mg/L） |
|  | pH | ±0.05pH |
|  | 温度 | ±0.5℃ |
| 仪器线性误差 | 余氯 | ±3.0%FS |
| 电子单元基本误差 | 余氯 | ±4%（≥0.5mg/L）或±0.02mg/L（＜0.5mg/L） |
|  | pH | ±0.01pH |
|  | 温度 | ±0.3℃ |
| 电子单元稳定性 | 余氯 | ±1%FS/24h |
| 90%响应时间 |  | 2min |
| 仪表防护等级 |  | IP65 |
| 电源 |  | AC （220±22）V，（50±1）Hz；或DC 24V |
| 传感器线缆长度（m） |  | 3 |
| 尺寸（mm），重量（kg） |  | 166×166×110，2 |
| 开孔尺寸（mm） |  | 138×138 |
| 进水流速 |  | 0.4L/min |
| 配套（自选）配件 |  | 流通池（进出水接口尺寸：3/8 "快插） |

网站：https://www.shleici.cn/