# TN-586在线总氮自动监测仪

TN-586 在线总氮（TN）自动监测仪可应用于河流、湖泊水库、地下水水质在线监测；自来水厂水质在线监测；市政污水处理厂进出口水质在线监测；工业污染源废水在线监测。

● 可靠性高、抗干扰能力强，适用于恶劣的工作环境；

● 智能故障自诊断功能，仪器管理和维护方便；

● 支持多层密码保护功能；

● 断电保护设计，具有断电、再上电的数据自动恢复功能；

● 超标报警，与采样器配合使用，实现超标留样；

● RS232或RS485输出，1路4~20mA输出（可选2路4~20mA输出），网络链接，实现数据共享及远程控制；

● 适用于污染源和地表水的测量，也可以适用于污水处理过程中的检测；

● 顺序注射分析法，流路简单，试剂消耗低，自动化程度高；

● 采用多通道阀，防腐性能强，使用寿命长，安全可靠。

## 技术参数

| 型号 | TN-586 |
| --- | --- |
| 测量方法 | 碱性过硫酸钾消除紫外分光光度法 |
| 测量范围 | 0～100mg/L（可根据客户要求扩展） |
| 准确度 | 示值误差≤±10% |
| 重复性误差 | ≤±10% |
| 检测下限 | 0.1mg/L |
| 测量周期 | 最小测量周期为40min |
| 采样周期 | 时间间隔（10-9999min任意可调）和整点测量模式 |
| 校正模式 | 手动和自动两种模式 |
| 通信输出 | RS232或RS485及模拟量（4-20）mA |
| 尺寸（mm），重量（kg） | 550×400×1680，50 |

网站：https://www.shleici.cn/