# TP-585在线总磷监测仪

TP-585 在线总磷监测仪适于总磷在0～50mg/L范围内的废水。大部分常见的离子不干扰测定，但是对于部分含有大量有机物的样品，测量结果可能会偏低。适用于实验室及测现场在线快速水质分析；河流、湖泊水库、地下水水质在线监测；自来水厂水质在线监测；工业污染源废水在线监测；市政污水处理厂进出口水质在线监测。

● 仪器的消解比色一体化，结构简单可靠，减少产生误差的可能；

● 采用进口改型聚四氟乙烯透明软管，管径大于1.5mm，减少了水样颗粒堵塞机率；

● 可以自动清洗采样管道，防止藻类或者生物膜的生成；

● 异常复位和断电后来电，仪器自动排除仪器内残留反应物，自动恢复工作状态；

● 异常报警和断电不会丢失数据；触摸屏显示及指令输入；故障率低、维护量小、试剂消耗量小；

● 支持多层密码保护功能；

● 智能故障自诊断功能报警提示，仪器管理和维护十分方便；

● RS232或RS485输出；1路4~20mA输出（可选2路4~20mA输出），可选2路继电器输出；

● 采用多通道阀，防腐性能强，使用寿命长，安全可靠。

## 技术参数

| 型号 | TP-585 |
| --- | --- |
| 测量方法 | 钼酸铵分光光度法 |
| 测量范围 | 0～50mg/L |
| 准确度 | 示值误差≤±10% |
| 重复性误差 | ≤±10% |
| 检测下限 | 0.01 mg/L |
| 测量周期 | 最小测量周期为40min，据实际水样可在5-120min任意修改消解时间 |
| 采样周期 | 时间间隔（20-9999min任意可调）和整点测量模式 |
| 校正 | 仪器可定时进行灵敏度和零点校正 |
| 校准周期 | 1-99天任意间隔任意时刻可调 |
| 维护周期 | 一般每月一次，每次约30min |
| 模拟输出 | 1路4-20mA输出（可选2路4-20mA输出） |
| 信号接口 | RS232或RS485 |
| 开关量 | 可选1-6路继电器输出，容量220VAC/2A |
| 环境要求 | 建议温度＋5-28℃；湿度≤99%（不结露） |
| 电源 | AC：(220±22)V，(50±5)Hz,5A |
| 尺寸（mm），重量（kg） | 550×400×1680，50 |

网站：https://www.shleici.cn/