# 上海雷磁PCl-1型氯电极 pH、离子计直插

## 产品图片

离子选择性电极是电位与给定溶液中离子活度的对数呈线性关系的电化学式敏感元件，是一类利用膜电位测定溶液中离子活度或浓度的电化学传感器属于膜电极，其核心部件是电极**的感应膜。离子选择性电极法是电位分析的分支，一般用于直接电位法，也可用于电位滴定。其特点是：可测定溶液中特定离子的浓度；应用范围广；不受试剂颜色、浊度等的影响。

离子选择性电极的应用

离子选择性电极的分析对象很广，只要选择正确的离子测量方法、离子计和电极便可以测得相应离子的浓度值。现已成功应用于环境监测、水质监测、土壤分析、食品检测、药物分析等*域。

各行业离子电极应用

| 行业 | 测量离子 |
| --- | --- |
| 水产养殖 | 氨、硝酸根 |
| 造纸 | 钠、氯、钙 |
| 蒸气和电力 | 氯、残余氯、钠、钙、氨 |
| 农业 | 钙、钠、钾、溴、氯、氟、碘、氟硼酸根、硝酸根、氰 |
| 食品/饮料 | 氯、氟、碘、钙 |
| 冶金/电镀 | 铜、氟、氰、 |
| 海水 | 钠、氯、硝酸根、氟、氨氮 |
| 自然水体 | 钾、钙、钠、溴、氯、氟、碘、银、硝酸根 |
| 饮用水 | 余氯、硝酸根、氟、铜 |

离子选择性指示电极技术参数（使用时需要与适当的参比电极配对使用）

| 型号 | 测量范围 (mol/L) | 温度范围 （℃） | 外壳 材料 | 外形尺寸 （mm） | 接插件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PF-1/PF-1-01氟离子 | 10-1-10-6 | 5-45 | 玻璃 | Φ12×120 | 直插/BNC |
| PCl-1/ PCl-1-01氯离子 | 10-1-5×10-5 | 5-60 | 有机玻璃 | Φ12×120 | 直插/BNC |
| PK-1/PK-1-01钾离子 | 10-1-10-5 | 5-60 | 有机玻璃 | Φ12×120 | 直插/BNC |
| PCa-1/PCa-1-01钙离子 | 10-1-10-5 | 5-60 | 有机玻璃 | Φ12×120 | 直插/BNC |
| PNO3-1/PNO3-1-01硝酸根离子 | 10-1-10-5 | 5-60 | 有机玻璃 | Φ12×120 | 直插/BNC |
| PBF4-1/PBF4-1-01氟硼酸根离子 | 10-1-3×10-6 | 5-60 | 有机玻璃 | Φ12×120 | 直插/BNC |
| P Ag-S-1/P Ag-S-1-01银硫离子 | 10-1-3×10-7 | 5-60 | 有机玻璃 | Φ12×120 | 直插/BNC |
| PPb-1/PPb-1-01铅离子 | 10-1-5×10-7 | 5-60 | 有机玻璃 | Φ12×120 | 直插/BNC |
| PCN-1/PCN-1-01氰离子 | 10-2-10-6 | 5-60 | 有机玻璃 | Φ12×120 | 直插/BNC |
| PI-1/PI-1-01碘离子 | 10-1-5×10-7 | 5-60 | 有机玻璃 | Φ12×120 | 直插/BNC |
| PCu-1/PCu-1-01铜离子 | 10-1-5×10-7 | 5-60 | 有机玻璃 | Φ12×120 | 直插/BNC |
| PBr-1/PBr-1-01溴离子 | 10-1-5×10-6 | 5-60 | 有机玻璃 | Φ12×120 | 直插/BNC |
| PClO4-1/ PClO4-1-01 | 10-1-10-5 | 5-60 | 有机玻璃 | Φ12×120 | 直插/BNC |
| 6801（零电位0）钠离子 | 10-1-10-6 | 20-40 | 玻璃 | Φ12×120 | 直插 |
| 6801A（零电位2）钠离子 | 10-1-10-6 | 20-40 | 玻璃 | Φ12×120 | BNC |
| 6801-01（零电位2）钠离子 | 10-1-10-6 | 20-40 | 玻璃 | Φ12×120 | BNC |

离子选择性复合电极技术参数

| 型号 | 测量范围 (mol/L) | 温度范围 （℃） | 外壳 材料 | 填充液 (mol/L) | 外形尺寸 （mm） | 接插件 | 防水件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 701钠离子 | 10-1-10-6 | 5-45 | 玻璃 | 1.0 NH4Cl | Φ12×120 | BNC | — |
| PF-202-C氟离子 | 10-1-10-6 | 5-45 | 玻璃 | 3.0 KCl | Φ12×120 | BNC | — |
| PF-202-CF氟离子 | 10-1-10-6 | 5-45 | 玻璃 | 3.0 KCl | Φ12×120 | BNC | 有 |
| PNH3-1/PNH3-1-01 氨气敏电极 | 10-1-5×10-6 | 5-45 | 有机玻璃 | 0.1NaCl 0.01NH4Cl | Φ16×85 | 直插/ BNC | — |
| PNH3-3氨氮电极 | (0.05-1000)mg/L | 5-45 | 有机玻璃 | 专用 | Φ16×105 | BNC | — |

网站：https://www.shleici.cn/